## Sheet1
川渝医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第十批调研明细表（LC-2025001-10)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：生产厂家+成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第X批调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
1 | 成都市级联盟单位 | 内窥镜影像监测与手术会诊系统 | 1 | 50 | 50 | 1.实时分析辅助。能够实时监测术中出血事件、手术操作（施夹、切割闭合、缝合/吻合等）、手术器械，并在可视化界面上进行全自动实时提醒。可通过内窥镜影像识别体腔内外，保护医生和患者隐私。当镜头在体腔外时，自动对影像进行打码。 2.远程手术协同。实现手术室内外实时共享手术画面，支持实时语音讨论与交互。可通过分享链接或二维码邀请协同人员。支持基于AI目标跟踪算法的手术画面自定义区域识别、标识和跟踪。 3.一键直播。支持一键开启手术直播推流，可进行手术演示操作。可通过分享链接或二维码邀请人员观看直播。 4.添加关键标记。术中可在系统配套终端上手动截取关键手术画面，并记录手术时间点。手术结束后可查看高清关键标记截图（支持微信消息推送）。 5.手术报告。术后即时推送AI数字化手术复盘报告。支持使用手机扫码查看数字手术复盘报告。 6.手机遥控。使用手机扫描遥控二维码，进入遥控页面，可选择手术信息开启手术。 7.视频自动上传。术后自动上传本地手术视频及分析数据至系统。 8.文件管理。支持对本地手术影像进行导出、删除，以及查看本地手术影像同步情况。 9.系统管理。可对视频录制分辨率进行设置，支持1080p或4K高清画质录制。支持远程升级，可维护技术性问题，更新新功能。 10.配套硬件设备基本功能要求。提供数据存储，支持不低于1500小时数据保存，且支持硬盘热插拔。具备USB3.0接口；腹腔镜接口支持1x6G-SDI、1xHDMI，输入源最大支持4K（3840*2160）@60Hz，支持3D HDMI，全面兼容国产、进口腹腔镜。提供冗余双电源供应系统，支持电源故障自动转移。 | 内窥镜影像监测与手术会诊系统1套、配套硬件设备1台。 | 无 | 3年 | 合同签订后付30%，验收合格后支付至100%，中标通知后合同签订前缴纳5%履约保证金 | 国产 | 成都
2 | 成都市级联盟单位 | 全自动核酸检测分析系统 | 1 | 70 | 70 | 1.用于乙肝RNA、HIV RNA等项目检测，具备核酸提取.核酸扩增.产物分析等功能， 2.具备连续上样.连续出结果，并同时记录扩增曲线及相关的DT值的功能。 3.具有急诊位。 4.仪器具有条码扫描功能，具有连接lis系统的功能。 5.适用样本类型：检测样本类型包括尿液.血液.鼻咽拭子.分泌物等。 6.具备各种耗材剩余量实时显示，并能记录检测结果。 7.扩增方式：恒温扩增。 | 全自动核酸检测分析系统1台 | 无 | 3年 | 合同签订后付30%，验收合格后支付至100%，中标通知后合同签订前缴纳5%履约保证金 | 国产 | 成都