## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心 医疗设备市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：供应商名字+成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研明细表）。 （三）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置 | 质保年限（整机含配件） | 进口/国产 | 生产厂家/品牌 | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 报名产品参数（可提供PDF和产品彩页） | 单价报价（万元） | 总价报价（万元） | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 注册证号 | 对标产品 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 参数反馈 | 备注（（供应商可根据情况进行补充说明））
1 | 超声雾化熏洗仪 | 2 | 5 | 10 | 适应症及设备性能：药疗功能、雾疗功能、冲洗功能、热疗功能、蓝氧功能。 1.药疗功能：用药液和药离子对病灶进行冲洗，达到给药治疗目的。 2.雾疗功能：用细微的药离子对病灶进行渗透，促进病灶对药物的吸收。 3.冲洗功能：用水/温水对病灶进行冲洗和按摩，促进伤口愈合。 4.热疗功能：用红外热风对病灶进行照射和辐射，促进伤口愈合。 5.蓝氧功能：用蓝氧（臭氧）对病灶进行辐射，消炎和治疗，促进伤口愈合。 6.可通过自动/手动多种治疗模式满足不同临床需求，并特别注重药液分途管理和使用卫生安全（自动换膜），适用于肛肠科、妇科等领域的局部熏洗治疗。 | 主要配置：主机、雾化系统、加热系统、冲洗系统、热风系统、臭氧系统、加药杯、雾化杯、进出水管路、自动座圈、电源线等。 | 3年 | 国产
2 | 便携式肺功能仪 （呼吸检测康复训练仪） | 1 | 9 | 9 | 一、 核心检测与评估功能 全面的肺通气功能检测： 用力肺活量检测：提供FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、MMEF等全套呼气指标，以及FIVC、MIP、PIF等全套吸气指标。 肺活量检测：提供VC max、ERV、IRV、VT、IC等静态肺容量指标。 支气管反应性测试：支持支气管舒张试验和激发试验，用于哮喘等疾病的诊断与评估。 最大分钟通气量评测：提供MVV、MVV6等参数，评估呼吸系统最大代偿能力。 呼吸肌功能专项测评：呼吸肌肌力评估：通过MIP（最大吸气压）、MEP（最大呼气压）等指标定量评估呼吸肌力量，并自动生成评估报告。 咳嗽能力评估：支持咳嗽峰流速测评，并自动生成报告，评估咳嗽有效性。 二、 康复训练与治疗功能 呼吸肌力训练：提供手动和自动设置阻抗两种训练模式。训练阻抗范围宽（≥3-100 cmH₂O可调），训练次数可设（6-30次可调），用于增强呼吸肌肉。 振动正压通气排痰；提供自动（预设多段阻力）和手动（自定义阻力与频率）两种模式。振动频率范围广（10-32 Hz），可产生有效的呼气正压（10-20 cmH₂O），用于辅助气道廓清。 三、 设备设计与集成特性 高度集成与便携：一体式便携设计：主机无手柄、无外接管路，便于移动和床旁使用。 多功能一体化：主机可独立完成检测、评估、训练、排痰四大核心功能，无需更换配件或加装硬件。 灵活的显示与连接：自带屏幕，可独立操作。支持无线连接平板电脑，并可通过有线方式扩展至PC、智能电视等大屏幕，方便教学与展示。 四、 技术性能与安全规范 精准的传感器与检测：采用压差式流量传感器，确保测量准确性。具备分段式呼气/吸气检测功能，提供更细致的流速-容积分析。关键指标（如FVC、FEV1、PEF、MVV）测量范围宽、精度高（误差±3%~5%），符合医疗设备标准。 全面的健康数据与提醒：自动计算并显示肺年龄、体重指数等综合健康指标。支持检测后在设备端和手机端实时查看肺年龄，便于跟踪。 严格的感染控制与信息安全：设备设计具备交叉感染防控措施。管理信息系统通过国家网络安全等级保护第三级认证，保障患者数据安全。 | 设备配置清单： 1、呼吸检测康复训练仪1台 2、图文交互设备1台 3、定标桶1个 4、呼吸检测、训练系统 1套 | 3年 | 国产
3 | 静脉腔内射频闭合发生器 | 1 | 4.7 | 4.7 | 1、主机：输出功率40w，±15%；最大可支持80W 2、功率输出；工作频率460KHz； 3、目标温度：90℃； 4、单次消融时间20S； 5、输出方式：双极； 6、具备温度检测功能，测温精度±3℃；时间控制误差±1s。 7、导管测温：双路测温； 8、可配合一次性使用静脉腔内射频闭合导管，用于下肢大隐静脉 | 静脉腔内射频闭合发生器1台 | 3年 | 国产
4 | 便携式超声 | 1 | 15 | 15 | 1.设备轻巧便携，主机加探头总重≤205g，物理通道数≥128，并通过MIL-STD-810G跌落测试。 2.支持灰阶、彩色多普勒、谐波成像等多种成像模式，具备B+彩色多普勒融合显示功能。 3.配置一体化双探头：线阵（3-12MHz，192阵元）与凸阵（2-5MHz，128阵元），覆盖不同深度范围。 4.具备≥6段TGC调节、中心线标记及焦点区标记等图像调节与标注功能。 5.支持无线连接Android/iOS设备，可使用Qi无线充电，满电后续航扫查时间≥50分钟。 6.用户界面支持手势操作与单键快捷控制，内置针对不同器官的专业预设与自动冻结/存储时间设置。 7.提供基本的测量功能，包括直线距离与周长测量。 8.支持通过无线方式以通用格式（jpg、mp4）导出匿名数据至共享文件夹，或以DICOM格式传输至PACS。 9.可在移动设备上安全存储至少500个检查，数据以通用格式保存，并与患者信息关联管理。 10.具备数据安全保护机制，存储区域与应用隔离，支持额外PIN码保护患者信息访问。 | 主机一台 | 3年 | 进口
5 | 血液透析机 | 5 | 18 | 90 | 1.操作界面：配备≥15英寸全中文彩色触摸显示屏，支持屏幕旋转。 2.治疗参数控制：透析液流量300-700mL/min可调（步进1mL/min），温度33.0-40.0℃可设；超滤速度0.10-4.00L/h，精度±30mL/h或±1%。 3.血液管路控制：血流量50-600mL/min可调，肝素泵0.1-9.0mL/h可设。 4.安全监测功能：红绿双色光漏血检测（带污染补偿）、超声波气泡检测（灵敏度≤0.02mL）；实时监测泵前动脉压、透析器入口压及静脉压。 5.消毒与维护：支持热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸及热消毒；热水柠檬酸消毒时间≤40分钟，温度最高85℃。 6.治疗模式个性化：可存储并修改≥8条碳酸氢盐浓度曲线、≥8条透析液浓度曲线及≥8条超滤曲线。 7.数据记录与联机：自动记录设定、报警及操作信息，停电不丢失；配备通讯接口，可与医院血透智能管理系统联机，传输治疗参数及在线监测数据。 8.在线监测功能：配置在线监测模块或外置装置，实现血压、血容量、血液温度、清除率（Kt/V）等监测，并支持医保收费。 9.辅助操作功能：动脉壶/静脉壶液面电动调整；一键排液；患者卡读卡组件；中文报警自我解释与快捷处理引导。 10.应急与供电：内置后备电池，停电时可维持血液循环监测及报警功能正常运作。 | 血液透析机5套 | 3年 | 国产
6 | 血液透析滤过机 | 2 | 24 | 48 | 1.配备≥15英寸彩色液晶触摸屏，支持屏幕旋转，全中文操作界面，机身宽度≤450mm，便于观察与操作。 2.支持血液透析（HD）、单纯超滤（UF）、序贯透析、在线血液透析滤过（On-line HDF）及在线血液滤过（On-line HF）等多种治疗模式。 3.血液流速50–600 mL/min可调，透析液流速300–700 mL/min（1 mL/min步进），超滤速度0.00–4.00 L/h，精度达±30 mL/h或±1%，肝素泵设置范围0.1–9.0 mL/h。 4.采用超声波气泡检测（精度≤0.02 mL），实时监测泵前动脉压（-300～+300 mmHg）、静脉压（-200～+400 mmHg）、TMP（-100～+400 mmHg）及透析器入口压（0～+500 mmHg）。 5.具备一键自动预冲（废液联机排放）、一键排液（治疗后自动排出管路液体），以及动脉壶/静脉壶液面电动调整功能。 6.可存储并修改≥8条超滤曲线、≥8条透析液浓度曲线及≥8条碳酸氢盐浓度曲线；治疗设定、报警、操作记录停电不丢失。 7.支持热水柠檬酸、次氯酸钠及过氧乙酸消毒，满足多场景院感要求。 8.配置在线监测模块或外置装置，实时监测血压、血容量、血液温度、清除率（Kt/V），具备通讯接口，可与医院血透智能管理系统双向传输治疗参数（如血流量、静脉压、跨膜压、超滤量、电导度等）。 9.应急与安全保障：内置后备电池，停电后自动切换，维持循环监测与报警功能；具备声光报警提示。 10.集成辅助系统：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统；透析液浓度可调范围12–18 mS/cm，供水压力1.5–6 bar，温度5–30℃。 | 血液透析滤过机2套 | 3年 | 国产
7 | 皮秒激光治疗仪 | 1 | 160 | 160 | 1.采用Nd:YAG固体激光器，提供1064nm和532nm双波长输出（波长允差±5nm），并具备可升级至590nm-600nm和655nm-665nm波长的能力。 2.1064nm波长可用于治疗文身和黄褐斑等皮肤色素性疾病，实现多适应症覆盖。 3.激光输出模式丰富，至少支持3种不同模式，以满足多样化治疗需求。 4.具备固定光斑和平行光输出方式，光斑尺寸在2mm至10mm范围内可调（步进值1mm），支持手动调节并带自动校准功能。 5.高脉冲性能：1064nm单脉冲峰值功率≥1.3GW，最大输出能量≥600mJ，最小输出能量≤130mJ；532nm单脉冲峰值功率≥0.6GW，最大输出能量≥300mJ；L532nm单脉冲峰值功率≥0.1GW，最小输出能量≤20mJ。 6.532nm波长下能量密度精确可控，最低能量密度≤0.1 J/cm²，能量调节步进≤0.05 J/cm²。 7.1064nm波长下提供至少3种圆形激光输出种类，光束形式为多模式变焦，可通过手具进行切换。 8.脉冲频率在1-10Hz范围内可调，激光终端发散角度误差≤20%，照射直径发散角度＜0.3rad，面准光束直径固定≤1.5mm。 9.同时配备水冷却和风冷却双重冷却系统，确保设备高效散热和稳定运行。 | 主要配置：由主机、导光臂、变焦手柄、脚踏开关和激光防护镜组成。 | 3年 | 进口
8 | 脱毛仪 | 1 | 25 | 25 | 1、激光波长：810nm±10nm 7、工作时治疗端面温度可调至冰点 8、适用范围：用于多余毛发的去除 9、激光器类型：光纤半导体激光器 12、表皮冷却：半导体TEC结合蓝宝石接触式制冷 13、冷却系统：内循环水冷却 14、显示屏：真彩触摸显示屏 | 配置：1 半导体激光治疗仪主机 1 台，2 脚踏开关 1 套，3 防护眼镜 1 副，4 防护眼罩 1 副 | 3年 | 国产
9 | 强脉冲光治疗仪 | 1 | 50 | 50 | 1.波段至少包含不少于6个波段的玻片： 420nm~1200nm，515nm~1200nm，560nm~1200nm，590nm~1200nm，640nm~1200nm，695nm~1200nm，玻片可以热插拔 2.采用窄谱脉冲光技术 3.≥4种大小光斑适配器设计，全方位贴合治疗； 4.主机带冷却系统，至少0°C-30°C逐级冷却系统，表皮温度控制在安全范围内； 5.水冷双灯管：进口双灯管光源，水冷技术； | 主机 1 治疗头 1 治疗头支架 1 滤光片及光斑适配器 1 脚踏开关 1 | 3年 | 国产
10 | 电子皮肤镜 | 1 | 20 | 20 | 1. 提供多光谱一键切换 2. 放大范围：20X～220X倍数 3. 支持非偏振光法、偏振光法、浸润法切换 4. 提供镜头罩支持不同皮肤检测 5. 支持高清数字图像显示、采集，可多种方式实时采集 6. 支持“红黄绿”危值提醒功能 7. 具有“ABCD 法”、“三分法”、“七分法” “Menzies 评分法”“ABC 法”、“模式分析法”等多种检查分析 8. 支持银屑病面积与严重性指数PASI评分方法 9. 提供皮肤镜图谱数据库和病种 10. 支持皮肤3D显示及分析功能 11. 支持模糊或精确查询 12. 支持统计计费功能 13. 毛发分析功能，可自动识别不同类毛发，自动计算毛发的总数量、总密度等 | 电子皮肤镜主机1台 皮肤镜影像管理软件 1 套 | 3年 | 国产
11 | 超声波治疗仪 | 1 | 4.85 | 4.85 | 用于慢性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗 1.配备≥5英寸液晶显示屏，用于清晰显示治疗参数与状态。 2.提供≥4种可选的输出模式，且最大有效声强≥1.5W/cm²，并具备不低于10档的连续调节能力。 3.定时范围不窄于1-30分钟，能以1分钟为步进单位连续可调。 4.具有超温报警与治疗头脱落检测两项安全防护功能。 | 超声波治疗仪1台 | 3年 | 国产
12 | 微波治疗仪 | 1 | 2.6 | 2.6 | 用于皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、妇科、康复理疗科、泌尿外科表浅部位疾病及部分炎症的治疗。 1.工作频率≥2450MHz；输出功率0～99W连续可调；具备功率调整自适应功能。 2.治疗时间设置功能；时间设置范围0～30分钟，连续可调。 3.LED数码显示；具备功率异常实时自检和故障代码显示功能。 4.具备过载、闭锁、误操作等保护功能。 5.理疗辐照器配置 标配圆形和马鞍形两种理疗辐照器。 6.主机采用一体化推车机柜结构，单通道微波输出。 | 微波治疗仪主机1台 | 3年 | 国产
13 | 颈椎腰椎牵引器 | 1 | 3.8 | 3.8 | 适用于颈椎、腰椎牵引 1.设备能供两名患者同时分别进行颈椎与腰椎牵引治疗，牵引力、行程、模式等参数可独立设置与控制。 2.由计算机统一显示和精确控制牵引力、牵引总时间、牵引时间、间歇时间等核心治疗参数。 3.设备同时配备供患者使用的手持急退开关和供医师操作的急退键，确保紧急情况下能立即停止牵引，保障安全。 4.系统提供不低于八种牵引模式（包括持续与间歇），并能实现水平、上下成角、左右旋转、水平侧摆四种基本牵引方式，支持单一或任意组合牵引。 5.牵引力调节系统为闭环系统，能在治疗过程中自动监测并补偿力值变化，保持设定牵引力的稳定。 6.牵引床床面需能精确完成向上30°、向下10°的成角摆动，左右25°的旋转，以及两侧各20°的侧摆运动，以配合复合牵引模式。 7.系统可储存并调用多个患者的完整病历档案（包括治疗参数），便于治疗 continuity 回溯、临床研究与工作管理。 8.牵引力（腰0-900N，颈0-300N）、时间（总时间0-90min，牵引/间歇时间0-9min）、行程（腰/颈均0-200mm）等参数能在在指定范围内连续可调，满足个性化治疗方案需求。 | 颈椎腰椎牵引器1台 | 3年 | 国产
14 | 可升降治疗床 | 1 | 2.7 | 2.7 | 用于进行康复治疗 1.具备电动升降功能：通过手柄开关或脚踏开关控制，可实现上升与下降， 2.具备背部床板角度调节功能：头部段面可在0°至85°范围内连续调节，满足不同治疗体位需求，调节允差为±5°。 3.具备可靠的位置锁定功能：采用气弹簧助力，在调节升降或角度后松开手柄，床身或背板可自动锁定在当前位置，确保操作安全与稳定。 4.具备足够的承载能力：最大起升重量不低于200kg。 5.床体尺寸（长×宽×高度范围）为2100mm×1240mm×（500～1000）mm，允许5%的尺寸公差，确保与使用场地及操作空间相匹配。 | 可升降治疗床1张 | 3年 | 国产
15 | 冲击波治疗仪 | 1 | 17.7 | 17.7 | 适用于骨挫伤、肌腱及韧带损伤疼痛的辅助治疗。 1.工作压力（1-5.0bar，步进0.1bar）、冲击频率（1-22Hz，步进0.5Hz）、冲击次数（100-9900次，步进100次），均可独立精确调节。 2.能量输出能力：最大能量密度≥5mJ/mm²，最大单次冲击能量可达212mJ。 3.多种冲击模式：具备单次冲击、自动脉冲、手动脉冲和自动间歇至少四种冲击模式。 4.操作界面与输出：配备≥8英寸液晶触摸屏，提供单通道冲击波治疗输出。 5.多用途治疗头与安全消毒：标配6个不同功能的传导子（如标准、深层等），且治疗头支持≥135℃高温高压消毒，并通过生物相容性检测。 6.自动检测手柄连接状态，具备冲击计数、显示及重置功能。 7.系统维护与安全功能：具备气压不足提示、设备保养提示、无线联网功能及双重过压安全保护装置。 8.压力波精度：输出压力波的脉宽最小为160μs，误差控制在±10%以内。 9.智能处方系统与多种治疗模式：内置带人体部位选择图的处方系统，预置处方≥200个，其中≥20个可编辑，并提供至少10种不同的治疗模式。系统具备自动除水与排水功能。 | 1 主机 1 台 2 电源线 2 条 3 熔断器 2 个 4 手枪 1 把 5 弹道 1 个 6 子弹 1 个 7 耦合剂 1 瓶 8 R15传导子 1 个 9 D35传导子 1 个 10 D15传导子 1 个 11 F15传导子 1 个 12 A6传导子 1 个 13 D20传导子 1 个 | 3年 | 国产
16 | 护理局部解剖和病理模型 | 1 | 0.3 | 0.3 | 观展示人体局部解剖结构及病理改变，用于学习识别正常组织形态与病变特征 1.解剖结构精确完整：所有模型比例、形态必须严格符合正常人体解剖，完整呈现目标器官、腔室、管道及毗邻结构。 2.关键结构模块化可拆卸：核心部位（如心腔与瓣膜、肺叶与支气管、腹腔脏器、脑区、椎骨与骨盆）须可反复拆分与组装，便于分层观察内部构造。 3.接口设计稳固精准：各可拆卸部件之间接口须贴合紧密，组装后整体稳固无松动，确保教学演示和手持观察时的可靠性。 4.材质安全耐用并模拟真实触感：采用医用级PVC、硅胶、树脂等复合材料，确保表面光滑、无毒无刺激性，且关键部位（如心肌、脑组织）触感应接近真实组织，耐磨不变形。 5.标识系统清晰持久：须通过激光刻字或高品质耐磨贴纸进行标注，文字清晰（字体≥2mm），防脱落，内容包括解剖名称、主要血管/神经及病理部位，部分模型需用颜色区分不同功能结构（如气道与血管）。 6.突出展示病理与毗邻关系：模型设计应便于观察器官之间的空间位置关系（如消化器官毗邻、脊柱神经根），并能明确标识或呈现常见病理部位，支持临床病理教学。 7.表面工艺与细节要求：所有部件须无毛刺、无锋利边缘，处理精细，确保操作安全并提升观察的真实感。 | 设备配置清单 1. 模型主体（心脏、肺部、消化系统、脑部、脊柱-骨盆）各1套，包含可拆卸器官/部件组件（对应模型的关键部件）。 2. 产品使用说明书（含解剖结构图解、保养方法、教学手册、操作视频） | 3年 | 国产
17 | PICC深静脉置管穿刺护理训练模型 | 2 | 0.3 | 0.6 | 用于（PICC）的实操训练，训练护理人员 PICC 操作熟练度与安全性 1.模拟临床穿刺功能：支持完整的PICC置管操作流程训练，包括消毒、定位、穿刺（15°-30°角度模拟）、见回血、导丝与导管置入等，并能模拟穿刺失误场景以供纠错。 2.高仿真血管系统：至少包含贵要静脉、肘正中静脉、头静脉，管径符合解剖标准，走形与分支连接正确，可模拟不同血管的穿刺选择。 3.可循环的模拟血液循环：配备可流动的模拟血液及驱动装置（手动/电动），流速可调（5-15ml/min），穿刺后可见回血，以增强操作真实感。 4.耐用且可重复穿刺的材质：血管采用高弹性聚氨酯，可耐受每个部位≥500次穿刺且不漏液；皮肤与皮下组织采用医用硅胶，触感逼真。 5.清晰的解剖标识：模型表面耐磨印刷肘部关键解剖标志（如肘前窝、静脉体表投影等），定位误差≤2.0mm，辅助准确定位。 模块化设计与易维护性：皮肤层与皮下组织层可便捷拆解更换，降低长期使用成本，单人更换时间≤10分钟。 6.配套教学资源：提供纸质与电子版教学指导手册及操作演示视频，内容涵盖操作规范、并发症处理、模型维护等。 7.操作稳定性：模型底部配备防滑固定装置，兼容多种实训台，确保操作时模型无移位晃动。 | 二、设备配置清单： 1.PICC深静脉置管穿刺护理训练模型主体1台​ 2.模拟贵要静脉、肘正中静脉、头静脉各1套（已预装在模型主体内）​ 3.备用模拟皮肤层和皮下组织层不少于2套​ 4.模拟血液循环装置1套 5.PICC 置管护理教学指导手册（纸质版1份、电子版1份）​ 6.产品使用说明书、维护保养手册各1份​ 7.便携收纳箱1个（用于存放模型及配套配件，便于携带和存放） | 3年 | 国产
18 | 海姆立克急救训练马甲（成人） | 1 | 0.8 | 0.16 | 1. 可穿戴于学员身上进行训练。适用于成人穿戴，尺寸可做调整。 2. 具有能压缩的腹部，用于练习海姆立克法腹部按压。 3. 具有模拟的气道及模拟梗塞物，正确操作后能排出梗塞物。 | 海姆立克急救训练马甲（成人）1套 | 3年 | 国产
19 | 口腔护理模型 | 2 | 0.03 | 0.06 | 1.模型有牙龈、上、下牙齿、舌及上颚、下颚，可供学生了解牙齿的基本构造和基本功能，牙齿与牙龈的关系，可作口腔清洁保健的演示操作。 2.可水洗。 3.约16*15*13CM。 4.可供至少100次的口腔护理训练使用。 | 口腔护理模型1套 | 3年 | 国产
20 | 腹腔镜手术虚拟模拟器 | 1 | 150 | 150 | 该系统以其高度逼真的模拟环境、丰富的训练模块、实时的力反馈功能以及客观的考核评估方式用于腹腔镜手术技能训练‌并提高医生的手术技能和手术决策能力。 1.一体化移动操作平台与双屏显示系统 配备带万向轮台车及一键电动升降装置；双屏（≥23英寸）支持多角度调整，可同时进行多任务操作，包括全屏手术画面与触摸屏功能控制。 2.实时模拟反馈与图像显示。提供手术声音反馈（如电切、电凝声）；实时显示手术区域组织结构、器械轨迹及腔内操作场景。 3.多角度腹腔镜与无线器械仿真。模拟0°、30°、45°腹腔镜，术中自由切换角度并支持冻结/解冻；器械为全无线非固定式，更换需完全拔出，符合临床流程。多器械配置与柔性手术模拟。配备≥3个手柄，内置≥31种虚拟器械（含≥4种柔性器械），支持四孔和单孔柔性手术培训。 4.能量工具调节与冲洗吸引控制。电切/电凝功率可在10-120W间调节；操作界面可切换冲吸器的冲洗与吸引功能。 5.磁力力反馈与三维力度调节。采用磁力力反馈技术，模拟器械与组织触碰、牵拉等真实触感，支持X、Y、Z三方向反馈力度调节。 6.组织器官动态反应模拟。器械操作可引起组织形变、灼伤、流血、电凝烟雾等效果，且不同组织对应差异化的力反馈。 7.多维教学指导与病例信息库。提供视频、文字、箭头、颜色标识等操作指导；病例包含患者完整临床资料，培养临床思维。 8.真实镜头清洁。模拟支持两种镜头清洗方式：在组织表面擦拭或取出镜头清洁，以恢9.复画面清晰度。操作记录与复盘分析功能 自动录像并支持回放、保存；内置截图工具；可导出数据至Excel，支持多次操作对比与学习曲线分析。 10.多模式操作与多器械协同 可切换虚拟躯干实现入口变换，支持增加助手器械，达成三器械同台操作；具备自由/非自由模式，按设定条件自动停止手术。 11.模块化训练与课程定制包含基础训练及多科室病例模块（如妇科、胆囊、脾切除等）；支持按难度、评分标准自定义课程，并具备难度参数调节功能。 | 产品配置 1.模拟器主机 1台 2.一体化台车 1台 3.模拟内窥镜 1套 4.模拟器械（包括以下手术器械，电极针、注射针、腔镜吻合器、钉枪、内镜圈套器、直针夹持器、左持针器、右持针器、夹剪、小弯剪、梅森鲍姆剪刀、镊子、有孔抓握器、阑尾钳、马里兰分离器、电凝钩、球形电极、冲吸器、内镜取物袋、弯剪、内镜夹、施夹器、内视镜手术用组织抓钳、内视镜手术用组织分离钳、双极镊（二种）、超声分离器、施夹钳、结扎速双极刀、10mm内镜夹、内视镜剪、柔性抓紧器、柔性剪刀。） 3套 5.液晶显示器 2台 6.磁力力反馈系统 1套 7.双色脚踏板 1幅 8.鼠标键盘 1套 | 5年 | 国产
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或经销商，若为经销商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：