## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心 医疗设备市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：供应商名字+成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研明细表）。 （三）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置 | 质保年限（整机含配件） | 进口/国产 | 生产厂家/品牌 | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 报名产品参数（可提供PDF和产品彩页） | 单价报价（万元） | 总价报价（万元） | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 注册证号 | 对标产品 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 参数反馈 | 备注（（供应商可根据情况进行补充说明））
1 | 微生物样本处理系统 | 1 | 49 | 49 | 1、用于痰、尿、拭子、大便、其他液态样本等微生物标本的全自动处理和接种； 2、样本震荡位:具有自动旋涡式震荡位；培养基储存种类:培养基装载轨道≥5个 ，加载数量≥160个 3、培养功能:具有暂存培养区且温度，暂存培养区可按培养条件分类； 4、需具有接种环弯曲度监测、采样监测功能； 5、进样方式：轨道，无样本自动提示； 6、系统具备自动加注功能； 7、样本处理功能:自动抓取、转运样本杯、自动开、合样本杯盖功能； 8、信息处理:自动打印标记； 9、接种环灭菌方式:高温红外灭菌； 10、划线方式: (1)痰液划线符合《临床微生物基本检验技术标准》平板划线法的分区划线 ； (2)其他样本划线方式可选择。 11、工作环境：具有负压通风工作系统； 12、具有紫外灭菌功能和负压实时监测功能 | 1、全自动微生物样本处理系统主机 一台 2、全自动微生物样本处理系统软件 一套 | 3年 | 国产
2 | 焦磷酸测序仪 | 1 | 42 | 42 | 1.运行模式：要求具备主机与配套电脑连接运行的驱动模式。 2.样本处理范围：上机一次处理项目≧5个，要求具备配套试剂检测位点数≧50个。 3.样本处理速度：测序速度快，一机次5-20分钟；通量高，一小时≧3批次 4.操作软件：开放平台，要求具备自定软件分析功能，无需人工判读。 5.提示预警：具备通信连接、相机连接、实验开始提示、实验结果提示、电状态灯提示等不同状态下的提示预警功能。 6. 具备处理功能：根据采集到的生物发光强度，在软件界面上实时显示所采集到生物发光强度，并输出特定SNP位点的碱基含量（%）或 多态性。 9.WIFI联网功能：主机与配套电脑连接做出结果后，要求具备通过WIFI或内部网线与医院信息系统连接功能。 | 1.焦磷酸测序仪1台 | 5年 | 国产
3 | 全自动流式细胞分析仪 | 1 | 46 | 46 | 功能满足科室CD4样本精准检测。 1.需具备激光器及荧光通道，配置488nm和638nm激光器 2.需具备光子探测器 3.进样方式：柱塞泵上样，无需外置气源，无需液流车 4.混匀方式：整盘，单管，间隔混匀自由设置 5.软件系统：荧光补偿可在线/离线补偿、自动补偿、快速补偿、补偿矩阵；可以双向LIS传输，支持图文传输，数据和设置参数可自动后台保存，防掉电自动保存方式。 | 1.流式细胞仪一台 | 3年 | 国产
4 | 全自动微生物鉴定药敏分析系统 | 1 | 40 | 40 | 1.用于对临床分离出的微生物鉴定和/或药敏分析。可检测药敏覆盖肠杆、非发酵、葡萄、链球、奈瑟/嗜血、酵母样真菌、 棒状杆菌、芽孢、弧菌、厌氧等微生物检测，满足临床在常见菌、苛养菌及少见菌中的检测需求。 2.鉴定辅助系统：对易混淆菌种，列出非典型试验及补充试验；提供菌种百科功能，提供细菌知识补充。 3.可允许微生物工作者在仪器故障或停电时进行肉眼判读。 4.数据统计：多种统计方式，包含细菌检出率、药物耐药率及多种耐药表型等统计功能。 5.必须具备连接LIS系统功能。 6.院感管理：包含物体表面、医护人员手、空气、消毒液、一次性医疗用品及其它自定义的细菌监测。 | 1.自动微生物分析系统主机 1 套 2.微生物比浊仪 1台 3.全自动加样仪 1台 | 5年 | 国产
5 | 显微扫描仪 | 1 | 45 | 45 | 1、适用范围：分枝杆菌实验室结核染色样本的全自动扫描读取和识别计数，可识别样本包括：痰液、脑脊液、胸腹水、关节液、纤支镜液等各类体液涂片标本； 2、除了结核分枝杆菌智能识别以外，还需具备革兰和疟原虫扫描识别模块； 3、数据统计功能：可对历史结果进行统计学分析，包括时间、年龄、初检/复检、操作者、样本类型、样本来源等； 4、物镜：40倍油镜，N.A.≥1.30； 5、扫描过程：全自动扫描，一次性加载玻片，无需人工值守。 6、 高精度相机：像素≥900万，分辨率≥4000*2000； 7、光源采用LED光源，色温≥6000K，寿命≥50000h； 8、目镜：配备外置大视野10X/22mm可人工观察双目镜≥2只； | 1、全自动显微扫描仪主机 2、显微扫描仪工作站 | 3年 | 国产
6 | 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 | 1 | 55 | 55 | 1、用于人体样本中的靶核酸（DNA/RNA）进行定性、定量检测或熔解曲线检测，具备核酸提取、扩增产物分析等功能。 2、移液加样范围≤5µL/≥40 µL 3、设备具有三类医疗器械注册证，可拓展试剂项目≥5个 4、温控精度≤0.1℃，检测重复性CV≤3% 5、样本类型：咽拭子、血液、痰液、唾液和组织等 6、检测能力要求：首个检测出结果时间≤60分钟 7、具有连接lis系统的功能。 8、检测通道：≥2个，一次性上机样本通量≥32 10、具有开放功能，能适配多厂家的试剂 | 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统1台 | 3年 | 国产
7 | 全自动血型鉴定仪 | 2 | 30 | 60 | 1、用途：用于ABO、Rh血型鉴定及不规则抗体筛选。自动完成从样品扫描、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，无需人工干预。 2、适用卡型：8孔微柱凝胶卡。 3、处理速度：≥40卡/小时。 4、加样通道：≥2个加样通道。 5、加样方式：采用固定式加样钢针。 6、液体探测：所有加样通道均具有液面探测和凝块检测及报警功能。 7、标本位：≥90个，原始标本试管上机；试剂位：≥8个血型试剂位。 8、孵育器：每台孵育器≥20卡位。 9、离心机：每台离心机≥20卡位。 10、标本条码扫描：标本条码扫描仪≥1个，在装载标本时自动扫描标本条码和试剂瓶条码。凝胶卡条码扫描：凝胶卡条码扫描仪≥1个，通过扫描凝胶卡上条码自动识别血型卡类型。凝胶卡条码扫描仪同标本条码扫描仪为两个独立的模块。 11、使用期限：设备使用期限≥8年。 | 全自动血型鉴定仪2台 | 3年 | 国产
8 | 超声样本处理仪 | 1 | 12 | 12 | 用于结核鉴定及耐药样本前处理 1.样本类型：痰液、细胞、分泌物、细菌、真菌、病毒等 2.超声方式：非接触式超声 3.样本通量≥6，作体积≤2mL /≥30mL 4.通道CV≤5% 5.具有连续模式、脉冲模式两种非接触超声模式 6.软件系统具有参数修改编辑等功能 7.具有紫外灯照射消毒功能 8.具备触摸屏操作界面 | 超声样本处理仪1台 | 3年 | 国产
9 | 全自动化学发光 分析仪 | 2 | 35 | 70 | 1.样本位：≥300个，测试过程中可连续装载、替换，急诊优先，具有自动重测功能。 2.具备样本位指示灯实时显示样本使用状态功能。轨道系统：双向三轨道，支持样本架的输入和输出。 3.联网功能：可与LIS系统连接，实现数据共享。 4.发光原理：非酶参与的直接化学发光。 5.采样针：采用一次性TIP，搭配存储模块，实现TIP的连续装载、实时数量显示。 6.出第一份结果时间≤15分钟。 7.反应杯采用一次性单杯设计，搭配存储模块，一次可装载反应杯≥3000个，支持连续装载，实时数量显示。 9.试剂位≥50个 10.具备全自动洗液配制功能，浓缩洗液直接上机。 | 全自动化学发光分析仪2台 | 3年 | 国产
10 | 全自动PCR分析仪 | 1 | 48 | 48 | 1.用于核酸提取、扩增产物分析等，整个过程自动完成，不需要分批。原始样本管可以直接上机。 2.一次性上机样本量≥70个样本，并可以连续上样、连续出结果。 3.具有急诊位，且急诊位不少于5个 4.扩增检测荧光通道数≥4，同一标本可以一次性完成不同或者相同的四个项目检测 5.具有条码扫描功能，识别条码类型不少于6种。 6.具有连接lis系统的功能。 7.首个检测出结果时间≤100分钟。 8.检测样本类型：肺泡灌洗液、尿液、血液、鼻咽拭子、分泌物、粪便等 9.具备各种耗材剩余量实时显示，并能完成检测数的自动统计。 10.数据处理系统：具有液晶显示处理屏幕，具有键盘和手动输入功能。并能记录检测结果。 11.检测通道：≥两个。 12.设备具有三类医疗器械注册证 | 全自动PCR分析仪1台 | 3年 | 国产
11 | 全自动 核酸提纯及实时荧光分析仪 | 1 | 78 | 78 | 1.上样形式：原始样本管、痰杯可以直接上机； 2.检测通道：≥16个，单次样本同时上机检测数量≥16份样本。 3.试剂装载方式灵活，可实现单人份和批量装载； 4.模块数量≥4，各模块同时独立运行，即来即检，能同时独立运行四个不同的检测项目； 5.扩增检测荧光通道数≥五个； 6.温控精度≤0.5℃，升温速度≥6℃/秒； 7.样本加样范围：4μL-900μL 8.设备具有三类医疗器械注册证，可拓展项目不少于2个 9.检测能力要求：首个检测出结果时间≤80分钟 10.仪器故障管理：自动判断故障类型并进行故障管理 | 全自动核酸提纯及实时荧光分析仪1台 | 3年 | 国产
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或经销商，若为经销商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：