## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，不涉及的设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：商家（生产厂家）名称+成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研明细表）。 （三）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“参数反馈”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置 | 质保年限（整机含配件） | 进口/国产 | 生产厂家/品牌 | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 功能配置响应情况（部分响应/全部响应） | 响应产品参数（可提供PDF和产品彩页） | 单价报价（万元） | 总价报价（万元） | 过保后维保全保方案价格（按照报价的百分比进行填报）（%） | 设备使用年限 | 注册证号 | 对标产品 | 是否涉及配套耗材/试剂 | 配套耗材/试剂名称、单位、单价（按耗材1、耗材2..依次排列） | 近三年来响应产品三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 参数反馈 | 备注
1 | 虚拟腹腔镜手术 模拟系统 | 1 | 143 | 143 | 1.设备需配备带万向轮的一体化台车及一键电动升降平台；配置双屏（≥23英寸液晶+触摸屏），支持多角度灵活调整及分屏/全屏多任务处理。 2.系统需支持中、英等多种语言自由切换，并具备语言扩展能力。 3.视听仿真反馈：具备手术声音反馈（如电切/凝声）；实时显示组织结构、病灶变化及器械轨迹；支持0º/30º/45º腹腔镜角度自由切换、冻结及解冻功能。 4.无线器械交互：模拟器械须为全无线非固定式，支持符合临床习惯的“拔出再插入”式器械切换操作。 5.内置≥30种虚拟及柔性器械（含超声刀、LigaSure等），支持≥3个手柄同时操作，涵盖传统硬镜及微创新技术训练器械。 6.力反馈技术：采用磁力力反馈技术，逼真模拟组织触碰与牵拉感，支持X/Y/Z三轴力度独立调节及不同组织碰撞的差异反馈。 7.组织物理仿真：实现组织形变、灼伤、流血、烟雾等实时物理效果；支持两种真实的镜头清洗方式（擦拭或移出端口）。 8.智能教学引导：内置视频、文字、箭头及颜色标识等多模态指导功能，提供详细的手术步骤说明与实时提示。 9.病例与解剖建模：内置≥85个基础训练及病例模块（含妇科、普外等），采用3D建模呈现解剖病理结构；特定病例（如肠梗阻、脾切除）需包含详细的亚型分类及标准手术步骤。 10.患者数据仿真：每个案例需包含完整的患者临床信息（年龄、病史、检查数据等），以培养临床思维能力。 11.难度分级与模式：所有手术模块需设难/中/易三级难度，可自定义时间、失血量、视角限制等参数；支持自由操作与非自由操作（失误自动停止）两种模式。 12.课程自定义：支持利用现有任务/病例任意组合，自定义教学重点、难度及评分标准，创建个性化教学课程。 13.复盘与记录：具备自动录像回放、系统自带截图保存功能；支持手术过程的全程记录与个人历史归档。 14.统计分析与评估：提供智能评估系统，支持多维度数据统计、图表生成、一键导出Excel；可对比同一手术的多次练习数据，描绘学员学习曲线。 15.提供持续的软硬件更新服务，并对设备提供至少3年的免费迭代升级。 | 1模拟器主机1台 2一体化台车1台 3模拟内窥镜1套 4模拟手术手柄3套 5液晶显示器2台 6磁力力反馈系统1套 7双色脚踏板1副 8鼠标键盘1套 | 3年 | 国产
2 | 焦磷酸测序仪 | 1 | 38.8 | 38.8 | 1.运行模式：要求具备主机与配套电脑连接运行的驱动模式。 2.样本处理范围：上机一次处理项目≧5个，要求具备试剂检测位点数≧50个。 3.样本处理速度：测序速度快，一机次5-20分钟；通量高，一小时≧3批次 4.灵敏度：当突变型占比大于5%时可被检出。 5.操作软件：开放平台，要求具备自定软件分析功能，无需人工判读。 6.性能参数：重复性:相同样本测定结果的标准差SD≤10%；偏倚:相同样本测量结果的均值，与理论值的绝对偏差（偏倚）应≤10%。；样品盘各孔位间均一性:相同样本在样品盘孔位各测定1次，计算样品测量结果的变异系数CV≤10%；基线波动:在不加试剂的情况下运行程序，获得通道的采样基线（本底信号），每个通道基线波动≤10。 7.提示预警：至少具备通信连接、相机连接、实验开始提示、实验结果提示、电状态灯提示等不同状态下的提示预警功能。 8.具备处理功能：根据采集到的生物发光强度，在软件界面上实时显示所采集到生物发光强度，并输出特定SNP位点的碱基含量（%）或多态性。 9.WIFI联网功能：主机与配套电脑连接做出结果后，要求具备通过WIFI或内部网线与医院信息系统连接功能。 10.电源参数：电源电压或电压范围：220Vac±22Vac；频率或频率范围：50Hz±1HZ 。 11.设备要求：输入电源：AC 220 V(1±10%),50 Hz(1±10%）：外形尺寸：≤450 * 300 *250 mm：重量：≤18kg：连接口：USB 2.C：环境湿度：20-90%：环境温度：15-32℃。 12.图文工作站：Windows7或以上兼容操作系统，预装Microsoft Excel 2003及以上兼容版本 | 1.主机：测序仪1台 2.图文工作站1台 | 5年 | 国产
3 | 全自动流式细胞分析仪 | 1 | 34.5 | 34.5 | 1.激光器及荧光通道：配置488nm和638nm激光器，488nm激光器功率≥45mW，638nm激光器功率≥40mW，488nm激光器：530nmBP FITC, 585nmBP PE, 700nmBP PerCP-Cy5.5/PE-Cy5, 785nmBP PE-Cy7；638nm激光器：660nmBP APC, 785nmBP APC-Cy7； 2.荧光检出限：FITC≤50MESF，PE≤50MESF，APC≤20MESF. 3.光子探测器：雪崩光电二极管（APD）。 4.光路：空间立体分离激发分离接收模式，并且无光纤传导 5.热机时间：≤5分钟 6.分析速度：≥45,000件/秒, 96孔/30min 7.前向灵敏度：≥1.0um，侧向灵敏度：≥0.2um 8.可检测粒度范围：0.2-50um 9.进样方式：柱塞泵上样，无需外置气源，无需液流车 10.混匀方式：整盘，单管，间隔混匀自由设置 11.样本流速：低速：≥15μL /min，中速：≥33μL /min，高速：≥60μL /min；15-235μL/min可调。 12.软件系统：荧光补偿至少可在线/离线补偿、自动补偿、快速补偿、补偿矩阵；可以双向LIS传输，支持图文传输，数据和设置参数可自动后台保存，防掉电自动保存方式。 13.为保证检测结果准确性，投标产品在国家卫健委临检中心已开展室间质评的项目必具备独立仪器分组。 | 1.流式细胞仪一台 2.图文工作站1套。 | 3年 | 国产
4 | 全自动微生物鉴定 药敏分析系统 | 1 | 29 | 29 | 1、测试方法：比色法和透射比浊法。 2、鉴定细菌种类：检测 ≥500 种细菌。 3、标本容量：可同时进行＞60 块测试卡测定。 4、自动化检测流程：每20min自动检测，动态判读；自动温控；自动归集；自动自检等。 5、检测波长：≥4波长。 6、测试性能：鉴定准确性≥95%，药敏准确性CA≥95%，药敏重现性≥95%。 7、孵育温度准确度：35℃±1℃。 8、试验卡组合多元化：提供生化鉴定/药敏复合测试卡与全药敏测试卡，至少覆盖肠杆、非发酵、葡萄、链球、奈瑟/嗜 血、酵母样真菌、棒状杆菌、芽孢杆菌、弧菌、厌氧等微生物检测。 9、鉴定辅助系统：对易混淆菌种，列出非典型试验及补充试验；提供菌种百科功能，提供细菌知识补充。 10、试验板卡可允许微生物工作者在仪器故障或停电时进行肉眼判读。 11、药敏专家系统：至少具备 CLSI、EUCAST 等多套专家系统，可切换选择使用，多重耐药机制检测及提示：至少覆盖有β -lac、ICR、HLAR、CRAB、CRPA、MRS、MRSA、MRCNS、VRE、VRSA、VISA、PRSP、BLNAR 等耐药表型检测与提示。 12、院感管理：至少包含物体表面、医护人员手、空气、消毒液、一次性医疗用品及其它自定义的细菌监测。 13、数据统计：至少包含细菌检出率、药物耐药率及多种耐药表型等统计功能。 14、必须具备连接LIS系统功能，连接费用包含在投标报价中。 | 1、自动微生物分析系统主机 1 套 2、图文工作站 1套 3、微生物比浊仪 1台 4、全自动加样仪 1台 | 5年 | 国产
5 | 微生物样本处理系统 | 1 | 42 | 42 | 1、用于痰、尿、拭子、大便、其他液态样本等微生物标本的全自动处理和接种； 2、样本震荡位:具有自动旋涡式震荡位≥5个；培养基储存种类:培养基装载轨道≥5个 ，加载数量≥160个 3、培养功能:具有暂存培养区且温度≥30°C，暂存培养区可按培养条件分类，储存量≥50个； 4、需具有接种环弯曲度监测、采样监测功能； 5、进样方式：轨道数量≥3条，无样本自动提示； 6、系统具备自动加注功能，加注独立管路≥2条； 7、样本处理功能:至少具备自动抓取、转运样本杯、自动开、合样本杯盖功能；培养基处理时间:≤60s/培养基； 8、信息处理:自动打印标记； 9、接种环灭菌方式:高温红外灭菌，温度≥600°C； 10、划线方式: (1)痰液划线符合《临床微生物基本检验技术标准》平板划线法的分区划线 ； (2)其他样本划线方式可选择。 11、工作环境：具有负压通风工作系统；具有负压实时监测功能，具有紫外灭菌功能 | 1、全自动微生物样本处理系统主机 一台 2、全自动微生物样本处理系统软件 一套 3、图文工作站 1套 | 3年 | 国产
6 | 显微扫描仪 | 1 | 40 | 40 | 1、适用范围：分枝杆菌实验室结核染色样本的全自动扫描读取和识别计数，可识别样本包括：痰液、脑脊液、胸腹水、关节液、纤支镜液等各类体液涂片标本； 2、除了结核分枝杆菌智能识别以外，还需具备革兰和疟原虫扫描识别模块； 3、数据统计功能：可对历史结果进行统计学分析，包括时间、年龄、初检/复检、操作者、样本类型、样本来源等； 4、明场300个视野标准扫描≤1分钟，精密扫描≤2分钟； 5、物镜：40倍油镜，N.A.≥1.30； 6、载物台容量≥100片，一次可自动扫描≥100片； 7、工作条件：电源110V-220V，50-60Hz； 8、扫描过程：全自动扫描，一次性加载玻片，无需人工值守。自动识别痰膜区域，无需逐片点击确认即可完成扫描识别，图像识别技术运用神经网络技术，自动生成阴性或者阳性的预判断结果，具备重复定位功能，重现疑似图像，在目镜下进行人工复核； 9、相机：像素≥900万，分辨率≥4000*2000； 10、光源采用LED光源，色温≥6000K，寿命≥50000h； 11、具备神经网络的图像识别技术，样本库可扩展；具备图像标注、测量等处理功能，具备分枝杆菌抗酸染色图像的拼接功能； 12、目镜：配备外置大视野10X/22mm可人工观察双目镜≥2只； 13、随机工作站配置： win7 64x 、八核或以上，内存≥8G，硬盘≥2T；显示器：≥20寸，≥1920*1080分辨率。 | 1、全自动显微扫描仪主机 1台 2、显微扫描仪工作站 1台 | 3年 | 国产
7 | 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 | 1 | 47.88 | 47.88 | 1、用于人体样本中的靶核酸（DNA/RNA）进行定性、定量检测或熔解曲线检测，具备核酸提取、扩增产物分析等功能。 2、最大升温速率≥10℃/s 3、移液加样范围：移液加样范围下限≤5 µL，上限≥40 µL 4、可拓展试剂项目≥5个 5、温控精度≤0.1℃，检测重复性CV≤3% 6、样本类型：咽拭子、血液、痰液、唾液和组织等 7、检测能力要求：首个检测出结果时间≤60分钟 8、具有连接lis系统的功能，连接费用包含在投标报价中。 9、检测通道：≥2个 10、一次性上机样本通量≥32 11、具有开放功能，能适配多厂家的试剂 |  | 3年 | 国产
8 | 全自动血型鉴定仪 | 2 | 24.97 | 49.94 | 1、用途：用于ABO、Rh血型鉴定及不规则抗体筛选。自动完成从样品扫描、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，无需人工干预。 2、适用卡型：≥8孔微柱凝胶卡。 3、处理速度：≥40卡/小时。加样通道：≥2个加样通道。 5、加样方式：采用固定式加样钢针。 6、液体探测：所有加样通道均具有液面探测和凝块检测及报警功能。 7、标本位：≥90个，原始标本试管上机；试剂位：≥8个血型试剂位。 8、孵育器：每台孵育器≥20卡位。 9、离心机：每台离心机≥20卡位。 10、标本条码扫描：标本条码扫描仪≥1个，在装载标本时自动扫描标本条码和试剂瓶条码。 凝胶卡条码扫描：凝胶卡条码扫描仪≥1个，通过扫描凝胶卡上条码自动识别血型卡类型。凝胶卡条码扫描仪同标本条码扫描仪为两个独立的模块。 11、使用期限：设备使用期限≥8年。 |  | 3年 | 国产
9 | 全自动化学发光 分析仪 | 2 | 34.9 | 69.8 | 1.样本位：≥300个，测试过程中可连续装载、替换，急诊优先，具有自动重测功能。 2.具备样本位指示灯实时显示样本使用状态功能。轨道系统：双向三轨道，支持样本架的输入和输出。 3.联网功能：可与LIS系统连接，连接费用包含在投标报价中。 4.发光原理：非酶参与的直接化学发光。 5.测试速度：单模块分析仪≥1000测试/小时； 6.采样针：采用一次性TIP，避免样本交叉污染；搭配存储模块，实现TIP的连续装载、实时数量显示。 7.出第一份结果时间≤15分钟。 8.反应杯采用一次性单杯设计，提高利用率，搭配存储模块一次可装载反应杯≥3000个，支持连续装载，实时数量显示。 9.试剂位≥50个，24小时冷藏功能，制冷温度可达2-8℃，可实现实验中不间断连续装载、替换试剂。 10.试剂辨别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，可实现自动存量追踪，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记。 11.具备全自动洗液配制功能，浓缩洗液直接上机。 |  | 3年 | 国产
10 | 全自动PCR分析仪 | 1 | 34 | 34 | 1、用于核酸提取、扩增、产物分析等，整个过程自动完成，不需要分批。原始样本管可以直接上机。 2、一次性上机样本量≥70个样本，并可以连续上样、连续出结果。 3、 具有急诊位，且急诊位不少于5个 4 、扩增检测荧光通道数≥4，同一标本可以一次性完成不同或者相同的四个项目检测。 5 、具有条码扫描功能，识别条码类型不少于6种。 6 、具有连接lis系统的功能，连接费用包含在投标报价中。 7、检测能力要求：首个检测出结果时间≤100分钟。 8、检测样本类型：包含不限于肺泡灌洗液、尿液、血液、鼻咽拭子、分泌物、粪便等 9 、具备耗材剩余量实时显示，并能完成检测数的自动统计。 10、数据处理系统：具有液晶显示处理屏幕，具有键盘和手动输入功能。并能记录检测结果。 11、检测通道：≥2。 12、荧光检测：重复性CV≤5%；精密度CV≤15%； |  | 3年 | 国产
11 | 病原生信分析系统 | 1 | 37 | 37 | 1.病原测序数据分析软件获得 NMPA 批准的医疗器械注册证，可分析的病原体包括不限于细菌、支原体、衣原体、立克次氏体、螺旋体、寄生虫，真菌，病毒，总分析物种数≥500种。 2.分析系统有分析新发、罕见、跨物种传播病原体的成功案例，并能提供包括不限于新冠、炭疽等病原相关报告； 3.分析系统具有质量监控模块，对实验参数（如提取浓度、文库浓度）、测序参数（数据量、Q30等）、室内质控（如NC检出情况）、运营指标（如样本检测周期、单样本解读时间等）等数据进行监控与预警。 4.分析系统具备株系分型功能，搭建专属的临床株系生信分析流程，可鉴定病原体至株系水平，区分试剂背景株系、临床株系等，实现病原试剂背景株系与临床株系区分。 5.分析系统具有统计功能模块，可对样本量来源（如送检科室、样本类型）与送检趋势、病原阳性率与病原谱、耐药基因与毒力基因、常见流行病原（如新冠病毒、肺炎支原体等）趋势与株系进行统计，支持原始数据导出个性化分析。 6.同一系统实现mNGS与tNGS项目的数据分析，配置临床监管级三级病原微生物专业数据库，覆盖病原微生物种类≥25000种；DNA病原≥15000种。 7.专用工作站配置要求：CPU≥8核/16 线程，内存≥128GB，固态硬盘≥1.92TB，机械硬盘≥24TB。 8.需配套提供保障实验全流程顺利运行的设备，包括但不限于样本前处理，高通量测序等。（硬件配置需适配此生信系统的测序检测系统。） 9.具备适配mNGS检测试剂基于一代宏基因组测序技术，或基于探针捕获技术有效提升检测灵敏度；检测范围≥25000种，可至少检测细菌、真菌、病毒、寄生虫、支原体、衣原体等，同时可检测新发、罕见病原，可检测细菌≥12000种，真菌种类≥2500种，DNA病毒≥7000种，RNA病毒≥2500种，支原体/衣原体≥100种，寄生虫≥600种。 10.检测范围：病原体检测范围≥300种，可至少检测细菌、真菌、病毒、寄生虫、支原体、衣原体等，病毒检测种类≥100种，可检测≥300种病毒亚型（如人乳头瘤病毒常见分型≥50种），寄生虫检测种类≥10种。 | 1.病原生信分析系统1套 2.高通量测序仪1台 3.样本前处理1套 | 3年 | 国产
12 | 全自动核酸提纯及 实时荧光分析仪 | 1 | 46.8 | 46.8 | 1.上样形式：原始样本管、痰杯可以直接上机； 2.检测通道：≥16个，单次样本同时上机检测数量≥16份样本。 3.试剂装载：可实现单人份和批量装载； 4.模块数量≥4，各模块同时独立运行，即来即检，能同时独立运行四个不同的检测项目； 5.扩增检测荧光通道数≥五个； 6.样本检测重复性：Ct值CV≤3.0% 7.温控精度≤0.5℃ 8.升温速度≥6℃/秒； 9.样本加样范围：4μL-900μL 10.设备具有三类医疗器械注册证，可拓展项目≥2个。 11.检测能力要求：首个检测出结果时间≤80分钟 12.仪器故障管理：自动判断故障类型并进行故障管理； 13.可以与lis系统连接，连接费用包含在投标报价中 |  | 3年 | 国产
13 | 生物显微镜 （荧光显微镜带FISH系统） | 1 | 45 | 42 | 1.采用无限远校正光学系统(齐焦距离>50mm)，配备N.A.≥0.9的六孔编码聚光镜和全陶瓷低手位载物台(聚焦高度≤210mm);调焦系统需具备同轴粗微调、扭矩调节及≤1微米的精度，支持明场、荧光及未来升级暗场/相差/偏光功能。 2.智能照明与人机工程内置带光强管理和节能模式的LED明场照明，支持物镜切换自动调光;配置可多角度(10-27°)及前后伸缩(≥40mm)调节的人机工程学双目镜筒，适配防超宽视野目镜(10X，FN>25mm)。 3.配备波长340-750nm、寿命≥5万小时的即开即用LED荧光光源，具备噪声消除机构;集成≥6工位荧光滤色镜转盘及光闸，至少标配红、绿、蓝及红绿双通4个滤光块，满足FISH诊断需求。 4.提供一套开口直径≥25mm的平场半复消色差荧光物镜(4X/10X/20X/40X/100X)，各倍率需严格满足指定的数值孔径(N.A.)和工作距离(W.D.)指标，以确保高分辨率成像。 5.配置≥600万像素彩色荧光摄像头，采用≥1英寸大靶面CMOS传感器(像素尺寸24.54um)，有效像素不低于2748x2200，确保微弱荧光信号的高灵敏度采集。 6.软件需支持多色荧光叠加合成、伪彩添加、背景优化、杂质去除及景深叠加;具备自动信号识别计数、ROI区域处理、图像增强及在原始图上任意注释的功能，专为FISH分析设计。 7.智能化数据管理与报告系统具备开放性数据库与专家词库，支持病例统计、复合条件査询及数据自动备份:提供可自定义拖拉设计的图文报告生成器，支持一键输出标准化彩色报告。 8.系统集成与扩展性支持TWAIN数据采集，具备开放式接口以免费对接医院LIS/HIS/PACS系统，实现病例资源共享和多工作站互访，确保数V据无缝融入医院信息化流程。 | 1.生物显微镜主机1台； 2.载物台1个； 3.人机工程学目镜筒1个； 4.目镜2个； 5.聚光镜1个； 6.荧光附件1套； 7.4倍、10倍、20倍、40倍、100倍半复消色差物镜1套； 8.荧光光源1套； 9.红、绿、蓝及红绿双通滤光块1套； 10.FISH专用相机和分析软件1套。 | 3年 | 国产
14 | 荧光ROSE诊断系统 | 1 | 17 | 17 | 1.系统平台：荧光生物显微镜诊断系统； 2.使用方式：通过荧光生物显微镜诊断系统分别进行UV波段和B波段的检测。UV波段：波长320—380nm，检测真菌和结核分枝杆菌；B波段：波长460—490nm，检测真菌、细菌以及细胞； 3.实验时间：真菌染色≤30s，细胞染色≤30s，抗酸染色≤15min（一次五个样本，染色处理时间20min以内）； 4.日处理量：每轮处理≥15片，日处理≥90片； 5.功能：主体针对ROSE细胞分型等项目进行诊断和处理。细胞至少包括：核浆比异常细胞、吞噬细胞、柱状上皮及鳞状上皮细胞等，对染色后的标本进行图片扫描，最后进行程序软件分型。 |  | 3年 | 国产
15 | 化学发光免疫分析仪 | 1 | 14 | 14 | 1、原理：化学发光免疫分析技术 2、检测速度：检测速度200T/H 3.可检测项目：包含不限于万古霉素、伏立康唑、利奈唑胺、他克莫司、环孢霉素、地高辛、茶碱、丙戊酸、卡马西平、苯妥英、甲氨蝶呤、紫杉醇、5-氟尿嘧啶等 4、自动进样：可采用原始管自动进样，实现加样、混匀、孵育、清洗、检测、出报告过程全自动。 信息化：可连接 Lis 系统，供应商承担连接所有费用 样本要求：包含不限于人体的血清、血浆、全血、尿液样本 5、进样器样本位：50--70个样本位，可在线追加样本检测 6、试剂位：≥20个 7、重复性：批内≤8%，批间≤10% 8、出结果时间：第一个结果≤18分钟 9、反应盘温度稳定性：37℃± 0.3℃ 加样准确性 ：对10ul允许误差±1uL，变异系数≤2%；对200ul允许误差±3%，变异系数≤5% 10、具有配套试剂，支持条码扫读：自动识别样本管条形码 | 1.化学发光免疫分析仪 1台 2.手持条码仪 1个 | 3年 | 国产
16 | 超声样本处理仪 | 1 | 9.8 | 9.8 | 1、样本类型：痰液、细胞、分泌物、细菌、真菌、病毒等 2、超声方式：非接触式超声 3、样本通量≥6 4、工作体积：工作体积下限≤2ml，上限≥30m 5、通道CV≤5% 6、具有连续模式、脉冲模式两种非接触超声模式 7、软件系统具有参数修改编辑等功能 8、具有紫外灯照射消毒功能 9、具备触摸屏操作界面 |  | 3年 | 国产
17 | 机械血栓切除系统 | 1 | 38.62 | 38.62 | 1、旋转速率：共轴钢制螺旋，在医疗动力系统和齿轮箱的驱动下，产生40000 至 60000rpm（转/分钟）转速。 2、旋吸力：产生负压吸力≥5.8KPa（43.5mmHg） 3、血液损失：病患的血液损失≤ 45 mL/min（6F 导管）、75ml/min（8F 导管）和180 mL/min（10F 导管）。 4、一般工作速度：导管一般可每秒通过 1cm 的闭塞片段，这确保了病患血液损失通常维持在临床相关水平下，在所有长度的闭塞片段下都是如此。 5、马达：马达最大持续运转输出≥36W，转速≥30,000rev./min。操作点为转速20,000rev./min, 力矩≥12mNm, 声称功率≥25W。 6、使用工作头机械高速旋转粉碎堵塞物质，利用机械内置螺旋结构高速旋转产生的旋吸力将其输送到血管外。 7、用于除心肺、冠状动脉和脑循坏之外的血管内新鲜、亚急性和慢性阻塞中的血栓、血栓栓塞物和动脉粥样硬化物质的经皮腔内切除。 8、主机具备故障报警、自动保护功能和自检系统。 9、设备具备医疗动力系统，包括：控制仪、电机、脚踏板。 | 1、控制仪 1台 2、电机 1台 3、脚踏板 1个 4、电源线 1根 | 5年 | 进口
18 | LED手术无影灯 | 3 | 7.99 | 23.97 | 1.采用冷/暖双色温可调LED技术(3500K-5100K，≥5级)，显色指数Ra≥99、R9≥97;具备≥10级照度调节及一键腔镜模式，支持抗频闪PWM调光，并保证十年寿命周期内照度稳定。 2.光斑直径≥5级可调(150mm-270mm)，均匀性≥55%;照明深度优异(20%深度≥1350mm，60%深度≥800mm)。 3.具备卓越的深腔无影率(单遮板≥70%，双遮板≥50%)及层流穿透能力(扰流指数≤22%);拥有头部遮挡补偿技术，确保遮挡时光斑形状、位置及均匀性不变。 4.采用三叶型一体化无螺钉设计(无缝隙扶手、弧面玻璃防眩光)，直径≤65cm，厚度≤6cm，单灯头重量≤14Kg。 5.灯头防水防尘等级≥IP55, 6.悬吊系统支持水平连续回转，大、小C臂及灯头旋转均实现无限位设计，满足多角度手术需求 7.具备模块化接口设计，支持外部模块安装，接口承载力矩≥960Nm。 8.操作便捷性:支持无线摄像功能，并配备可无工具快速更换的消毒手柄。 |  | 3年 | 国产
19 | 电动综合手术床 | 1 | 9.95 | 9.95 | 1.采用电动液压动力系统，支持台面升降、头脚/左右倾斜、背板折叠、平移及解锁锁定;具备高承载能力(≥290kg)，并满足尺寸与角度要求(如头倾230°、背板上折275°、台面高度680-1030mm、平移≥300mm等)。 2.提供线控器、脚踏开关、备用面板及无线遥控器四种控制方式:支持一键预设正反屈曲位及一键回归0位功能。 3.内置蓝牙模块实现无线遥控连接，遥控器支持无线充电;配备高性能电池，床体续航>60次手术，遥控器续航≥120次手术。 4.床垫厚度≥80mm，采用记忆海绵多层复合技术，接缝处超声波无缝烫接，透气孔双层防水诱气膜设计,皮层通过防火等级测试，有效降低压疮风险。 5.整机防水等级≥IPX5;底座厚度≤150mm且表面平整无凹陷，腿端特设U型凹槽便于放置污物桶，易于清洁消毒。 6.便捷操作结构:腿板采用气弹簧设计及一键快插式连接结构，无需二次旋钮解锁，操作简便快捷。 7.配置双面通用、成人儿童通用的双路负极板回路垫(适用体重≥0.35kg)，支持同时连接两台高频电刀。材料为高分子凝胶，耐温≥100℃，并通过生物相容性(细胞毒性、刺激、致敏)及耐候性检测。 8.整体设计兼顾医护人员操作便利性(如超薄底座、快插腿板)与患者安全性(防火床垫、高承重生物相容性配件)。 | 1.电动手术床（配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板），分体式腿板）1套 2.有线和无线遥控器各1个 3.托手架一对（含夹持器）4.麻醉屏架（含夹持器）一套 5.侧卧位附件包3套 6.轻型拖腿架2套 7.负极板回路垫1套 | 3年 | 国产
20 | 血液透析机 | 5 | 13.8 | 69 | 1.配备≥15英寸可旋转彩色液晶触摸屏，全中文操作界面，具备≥3色声光报警系统及全中文报警自我解释功能(含原因分析与处理引导)，支持快捷按键直达处理界面。 2.支持透析液流速300~700mL/min(1mL/min可调)、血液流速50~600mL/min及肝素泵0.1~9.0mL/h精准调节，透析液温度范围33.0~40.0°C，电导度设置范围12~18mS/cm。 3.超滤速度范围0、0.10~4.00L/h，精度±30mL/h或±1%;具备静脉壶液面电动自动调整功能;支持预存并修改≥8条个性化超滤曲线及透析液/碳酸氢盐浓度曲线。 4.须同时监测泵前动脉压、透析器入口压及静脉压(三压监测)，配置红绿双色光漏血检测器及超声波气泡检测器，断电后自动切换后备电池，确保持续监视血液循环参数及报警正常， 5.支持药液消毒(热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸)及热消毒，提供≥4种自动运转程序;其中热水柠檬酸消毒时间≤40min，最高温度达85°℃;具备治疗结束后“一键排液“功能。 6.设备需自动记录设定值、报警信息及操作日志，且在停电情况下数据不丢失;标配患者卡读卡组件以识别患者信息。 7.配置在线监测模块或独立外置装置，实时监测并记录患者血压、血容量、血液温度及清除率(Kt/V)等指标，并支持按医保要求收费。 8.必须配备通讯板卡/模块，承担所有联机费用，实现与医院现有血透智能管理系统(有线或无线)无缝对接，系统需能实时采集血流量、各段压力、超滤数据、电导度以及在线监测的血压、血容、血温、Kt/V等全部关键技术参数。 |  | 3年 | 国产
21 | 血液透析滤过机 | 2 | 19.8 | 39.6 | 1.配备≥15英寸可旋转彩色液晶触摸屏，全中文操作界面，具备声光报警(≥3色指示灯)及断电数据保护功能。 2.支持血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF/HF多种模式，供水压力1.5-6bar，温度5-30°℃;透析液流速300-700mL/min(1mL/min可调)，温度33.0-40.0°C。 3.血液流速50-600mL/min，超滤速度0，0.10-4.00L/h(精度±30mL/h或+1%);肝素泵0.1-9.0mL/h;置换液泵1.0-17.0L/h。 4.具备泵前动脉压、透析器入口压、静脉压及TMP四路压力监测功能，且设备外观需可见这3个关键压力监测口，量程覆盖-300至+500mmHg。 5.配置超声波原理气泡检测器;具备停电自动切换后备电池功能，确保持续监测血液循环参数及报警正常 6.透析液电导度设置范围12-18mS/cm;支持B液(碳酸氢盐)及透析液浓度的个性化曲线调节与存储(≥8条)。 7.支持≥8条可修改存储的超滤曲线，满足个体化脱水治疗需求。 8.标配碳酸氢盐干粉自动配制系统;支持热水柠檬酸(≤40min,最高85℃)、次氯酸钠、过氧乙酸三种消毒方式。 9.具备静脉壶液面电动调整功能;支持一键排液功能;具备自动预冲功能(废液联机排放，无需废液袋)。 10.配置在线监测模块或独立外置装置，实时监测血压、血容、血液温度及清除率(Kt/)，并支持按医保要求收费。 11.必须配备通讯板卡/模块，无偿实现与医院现有血透智能管理系统联机(有线/无线)，自动上传血流量、压力、超滤、电导度等关键参数。 12.确保智能管理系统能采集到在线监测的血压、血容、血温及Kt/V等高级生理参数 13.不仅支持常规透析，必须明确支持0n-line HDF(在线血液透析滤过)和On-line Hf(在线血液滤过)治疗模式。 14.系统需完整记录设定值、报警信息及操作日志，确保医疗过程可追溯。 |  | 3年 | 国产
22 | 深静脉血栓预防系统 | 7 | 2.7 | 18.9 | 1、全腿、小腿压力调节范围：0～80mmHg，足套压力范围：100～200mmHg。 2、循环时间≤60s，自动连续循环。 3、一键式操作。 4、主机配备声、光双重报警系统。 5、压力气囊：≥4腔压力气囊，由远端到近端序贯加压，压力套采用魔术贴设计。 6、具备智能腿套识别，大腿、小腿、足部压力绑带无需任何设置接入主机，主机能自动区分（主机具备智能识别，自动匹配预防方案，减少临床设置时间） 7、具有多种腿套规格可选，规格＞3种，至少包含小腿套、足腿套、膝腿套。 8、内置锂电池：断电情况下，电池续航时间≥14小时。 9、主机可不间断持续使用≥72小时。 10、仪器在断电后，能自动排出压力套内的空气。 11、工作时噪声≤58dB。 12、设备具有过压保护措施，单一故障状态下在气囊（或压力舱）和连接管路中 产生的最大压强≤54mmHg。 13、设备具有手动释压功能，在各种状态下只需一个动作就能手动解除患者压强，且患者压强由最大压强降至 2kPa（负压强降至﹣1kPa）的时间≤10s。 14、气囊和连接管路在 45mmHg 下保持 1min，压降≤10%。 15、防电击类型分类： BF 型 Ⅱ 类；内部电源设备。 16、设备主机可通过无线网络与采购人现有的VTE物联网系统（厂家：金誉成翔科技）或VTE管理系统（厂家：金誉成翔科技）进行数据的双向交互。设备可向VTE物理预防物联网管理系统回写主机预防执行参数。 |  | 5年 | 国产
23 | 高频振动排痰系统 | 6 | 3.4 | 20.4 | 1、适应范围：适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生。 2、压力范围：3-30mmHg，步进1mmHg，压力≥25级可调，工作频率：1-20Hz 5、时间调节：1-99min 6、操作模式：≥8英寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键 7、工作模式：①常规模式②循环模式③梯度模式④自定义模式。可预设 ≥5 组常用治疗方案（如成人术后、儿童肺炎、老年慢阻肺），护士可一键调取，无需重复设置参数；设备支持定时功能（1-30 分钟可设），定时结束后自动停机。 8、线控手柄功能：可通过线控手柄中断或恢复振动排痰 9、可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能。 10、具有存储和查询患者历史治疗信息的功能 11、背心式气囊，背心尺寸分 S/M/L/XL ，适配不同体型患者（体重 30-120kg），肩带与腰围可通过魔术贴调节松紧，穿戴后不影响患者翻身、坐起等基础活动。内置多组叩背模块（背部≥4 组、胸部≥2 组），支持分区独立控制（可单独开启背部 / 胸部叩击），振动频率调节范围 10-60Hz，拍打力度 5-8 档可调，满足成人、儿童及慢阻肺、术后卧床等不同患者的排痰需求；叩背模块接触面采用医用级透气硅胶材质，厚度≥5mm，兼具舒适性与叩击效果，避免长时间穿戴导致皮肤压红。背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装，背心气囊内衬：可选用一次性使用气囊内衬，避免交叉感染 14、机身外壳支持≥ 75% 酒精和含氯制剂擦拭消毒。 15、空气导管配置：双空气导管，可自动锁定 | 主机1台、双空气导管2根、背心式气囊2件、线控器1个 | 3年 | 国产
24 | 超声雾化熏洗仪 | 2 | 4.5 | 9 | 1.适应症及设备性能：主要用于肛门、肛周部位的药物雾化、药物熏蒸治疗。具有药疗功能、雾疗功能。 1.1药疗功能：用药液和药离子对病灶进行冲洗，达到给药治疗目的。 1.2雾疗功能：用细微的药离子对病灶进行渗透，促进病灶对药物的吸收。 1.3工作模式：至少包括，雾疗、药疗，具有自动排水功能。 2.主要技术参数： 2.1超声波频率：2.4±0.1MHz， 2.2温度设置：出水温度25℃～41℃±3℃范围调节。 2.3最大冲洗流量：≤1L/min，流量可调。 2.4最大雾化量：≥0.25mL/min。 2.5治疗时间设置：雾疗：0～20min可调，常规10min；药疗：0～20min可调，常规10min。 2.6机器一体结构合理，移动方便，使用地点灵活，不需要上下水管。 2.7带有薄膜开关，具备 “一键启动联动功能”，点击雾化按键，可完成雾化熏洗和气泡按摩清洗功能，雾化、气泡清洗强度1-10档可调。 2.8防止交叉感染套件主体厚度为≥2mm，没有下水孔、出气孔。 3.0雾化杯：雾化杯内1人/次加入药液（西药）50ml,最多加200ml可供4人/次使用；超出最大量200ml后会自动排出。连续工作时间不得超过1h。 3.1加药杯：加药杯内一次可加药200mL（若是中药液要提前过滤好，防止堵死喷水嘴）供1人/次使用。一般开机后，仪器自动进水，进水完毕后加入200ml药液，药液和自来水混合后一起进入加热状态。 | 1.主机：1台 2.电源线：1条 3.说明书：1册 4.冲洗引流管：5套 | 3年 | 国产
25 | 肝病治疗仪 | 3 | 3.712 | 11.136 | 1、单通道输出。 2、真彩触摸屏控制面板，轻触即可响应，人机工程学设计。 3、变频电脉冲输出 （1）三种波形：连续波、疏密波、断续波 （2）每通道分别有输出Ⅰ、Ⅱ和输出Ⅲ。 （3）额定负载：500Ω。 （4）负载阻抗范围：250Ω-1000Ω。 （5）治疗仪输出：40级步进可调，双向脉冲输出。 （6）最大脉冲幅度（额定负载时）不大于 32V±30%；开路时输出电压峰值不大于 500V。 负载阻抗的阻值变化不会造成输出电压峰值的变化。 4、脉冲频率 （1）连续波频率调节范围 2.5Hz～20Hz；20 级步进可调。 （2）疏密波的疏波频率：5.0Hz，密波频率为 20.0Hz；断续波频率50.0Hz。 5、采用全程自控低频电刺激技术。 6、存储及运输，有适配的便携式推车 |  | 3年 | 国产
26 | 动脉输液泵 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.输注方式：动脉恒速输注，支持注射器驱动式精准输注。 2.适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml（通用标准注射器）。 3.流速范围：0.1ml/h-1200ml/h（分段精准可调）。 4.流速分辨率：0.1ml/h，输液总量设定范围：0.1ml-9999ml，累计输注量显示：0.1ml-9999ml。 5.输注模式：常规持续输注体重模式（mg/kg/h、μg/kg/min）、间歇输注、定时输注。 6.流速精度误差：≤±3%。 7.动脉耐压性能：可适应动脉血管内压力环境，高压状态下流速稳定无明显衰减 8.供电方式：交流供电AC220V±10%，50HZ。内置锂电池供电，交直流自动切换。 9.电池续航：满电状态下，中等流速连续工作≥4小时。 10.充电方式：设备工作中可同步充电，充满时间≤4小时。 |  | 3年 | 国产
27 | 超声波治疗仪 | 1 | 3 | 3 | 1、输入功率：≤50VA。 2、显示方式：≥5英寸液晶显示。 3、声工作频率：1MHz±10%。 4、最大输出功率≥6W。 5、输出模式：≥4种输出模式。 6、最大有效声强：≥1.5W/㎝2，不低于10档可调。 7、定时范围：不窄于1-30min，连续可调，步进1min。 8、有效辐射面积≥4cm2。 9、波束不均匀性系数RBN：≤8.0。 10、波束类型：准直型。 11、应具有超温报警功能。 12、应具有治疗头脱落检测功能。 |  | 3年 | 国产
28 | 微波治疗仪 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.工作频率：≥2450MHz； 2.微波输出功率：0～99W，连续可调； 3.时间设置：0～30分，连续可调； 4.显示方式：LED数码显示； 5.输出通道：单通道微波输出； 6.微波理疗辐照器：圆形理疗辐照器（直径）≥Φ160mm、马鞍形理疗辐照器（长*宽*高）≥360mm*120mm*60mm； 7.安全性：无用辐射≤10/cm2；外壳辐射≤10mW/cm2 ；具有过载、闭锁、误操作保护功能； 8.具有功率调整自适应功能； 9.具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；并采用加强保护，设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态； 10.主机采用一体化推车机柜。 |  | 3年 | 国产
29 | 颈椎腰椎牵引器 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.电源：AC 220V/50Hz 2.输入功率：≤2000VA 3.输出功率：≤1300VA 4.腰椎牵引力：至少在0-900N范围内连续可调 5.颈椎牵引力：至少在0-300N任意可调 6.牵引总时间：至少在0-90min可调 7.牵引时间：至少在0-9min任意可调 8.间歇时间：至少在0-9min任意可调 9.腰椎牵引行程不窄于：0-200mm 10.颈椎牵引行程不窄于：0-200mm 11.牵引床做成角运动时，床面上下摆动，当床面向上摆动时，床面与水平面夹角为30°±2°；当床面向下摆动时，床面与水平面夹角为10°±2°； 12.牵引床做旋转运动时，床面左右旋转，床面与水平面夹角为25°±2°； 13.牵引床床面做侧摆运动时，床面两侧侧摆时与床面轴线夹角为20°±2°； 二、性能要求 1.计算机显示牵引力、牵引时间，间歇时间的治疗参数 2.计算机控制牵引力、牵引时间。 3.牵引力的调节系统为闭环系统，牵引力能自动补偿。 4.系统提供不低于八种牵引模式,既可持续牵引,也可间歇牵引。 5.具有水平牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引、水平侧摆牵引；既可单一牵引，也可组合牵引。 6.设备可供一名患者进行颈椎牵引治疗的同时，另一名患者进行腰椎牵引治疗。 7.系统可储存≥20个病历档案，每个病例治疗参数可随时读取，方便临床工作的开展与研究。 8.设备既有供患者操作的手持式急退开关，又有供医师操作的急退键，确保使用安全。 |  | 3年 | 国产
30 | 可升降治疗床 | 1 | 1.95 | 1.95 | 1.电源条件：供电电源：220V、频率：50Hz；额定输入功率：240VA。 2、规格（mm）：2100×1240×500～1000；允差 5%。 3、最大起升重量：≥200kg。 4、头部段面功能：相对水平面调节角度：0°～85°连续可调，允差±5°。 5、配有手柄开关和脚踏开关，点动手柄开关或脚踏开关上的“上升”或“下降”键至训练床升至合适的高度， 6、采用气弹簧，扳动升降床板背部调节手柄，升降床板可根据需求调节角度。 |  | 3年 | 国产
31 | 手术器械 | 1 | 1 | 0.55 | 1.宫内节育器取出钳，总长220mm，弯型 2.海绵钳，总长250mm，弯形，有齿，头宽8mm。 3.子宫颈钳，总长250mm，侧弯，2×3齿 4.止血钳，总长200mm，弯型，弯头高度16mm，全齿，头宽3.2mm，头厚2.5mm。 5.子宫探针，长280mm，直型，带刻度，柔性 6.双翼阴道手术扩张器，长度92mm，头宽34mm，可调式。 7.子宫颈扩张器，总长180mm，直径Φ4mm-9.5，尖圆头 8.流产吸引头，长度240mm，6/7/8# 9.子宫刮匙，长度280mm，头宽4mm-24mm，锐，环形，六方柄，柔性。 10.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌 | 1.宫内节育器取出钳 3把 2.海绵钳，10把 3.子宫颈钳，5把 4.止血钳，5把 5.子宫探针,5把 6.双翼阴道手术扩张器5把 7.子宫颈扩张器，26把 8.流产吸引头，15把 9.子宫刮匙15把 | 1年 | 国产
32 | 基础器械 | 1 | 1 | 1.48 | 1.开口器，130mm，用于临床科室为患者固定口腔等操作。 2.舌钳，130mm，用于临床科室牵拉固定病员舌根的作用。 3.气管套管，10#，为气管切开患者通气使用 4.持针钳，160mm，用于加持缝合针。 5.胸骨穿刺针，16#，为患者做骨穿使用。 6.组织镊（有齿），140mm，临床医生用于夹持皮肤、筋膜、肌肉、腹膜等。 7.拆线剪（线剪），160mm，临床医生用于拆除线头。 8.弯止血钳，160mm，用于手术深部组织或内脏、血管等止血。 9.小圆针，1/2 7*17，100根/盒，用于缝合皮肤 10.小三角针，1/2 7*17，100根/盒，用于缝合皮肤 11.大三角针，1/2 8*20，100根/盒，用于缝合皮肤 12.大三角针，1/2 13*24，100根/盒，用于缝合皮肤 13.不锈钢腰子盘，190*115*25（mm），浅型 14.不锈钢腰子盘，205*130*25（mm），浅型 15.材质都为医用不锈钢 | 1.开口器，5个 2.舌钳，5把 3.气管套管，15个 4.持针钳，10把 5.胸骨穿刺针，20个 6.组织镊（有齿），30把 7.拆线剪（线剪），60把 8.弯止血钳，40把 9.小圆针，5盒 10.小三角针，20盒 11.大三角针，各30盒 12.不锈钢腰子盘，各20个 | 1年 | 国产
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或代理商，若为代理商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：