## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，不涉及的设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：商家（生产厂家）名称+成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研明细表）。 （三）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“参数反馈”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 质保年限（整机含配件） | 进口/国产 | 生产厂家/品牌 | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 响应产品参数（可提供PDF和产品彩页） | 含接口费单价报价（万元） | 含接口费总价报价（万元） | 质保年限 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的百分比进行填报）（%） | 设备使用年限 | 注册证号 | 对标产品 | 近三年来响应产品三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 参数反馈 | 备注
1 | 输液泵 | 29 | 0.7 | 20.3 | 1. 使用年限≥10年。 2. 锂电池续航时间：≥10小时（ 输液速度：25mL/h）。 3. 具备三类医疗器械注册证，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。 4. 输液精度：≤±5%。 5. 预制量设置范围：0.01-9999.99ml。 6. ≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、点滴模式、间歇模式 7. 快进流速范围：0.10-2000ml/h，具有自动快进、手动快进方式。 8.可联网同品牌输注中央监护系统，实现输注泵、监护仪、呼吸机信息同屏查看 | 3年 | 国产
2 | 注射泵（双通道） | 9 | 0.8 | 7.2 | 1.屏幕尺寸≥3.5英寸，触摸屏操作。 2.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml。 3.注射模式：≥7种模式，支持速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、微量模式。 4.2.速率范围：0.01-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h。 5.具有手动快进、自动快进两种快进方式可选。 6.支持配置药物库,可存储至少2000种药物。 7.防护等级≥IP34。 8.界面风格可设置多种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物。 9.内置锂电池，以5ml/h速度注射，可实现工作时间最长不少于10h。 10.可联网同品牌输注中央监护系统，实现输注泵、监护仪、呼吸机信息同屏查看。 11.具备三类医疗器械注册证，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。 12.电池工作时间≥6小时@5ml/h 13.双通道一体机，每个通道具备独立电源开关。 14.注射精度:≤±2%。 | 3年 | 国产
3 | 注射泵（单通道） | 4 | 0.5 | 2 | 1.屏幕尺寸≥3.5英寸，触摸屏操作。 2.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml。 3.注射模式：≥7种模式，支持速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、微量模式。 4.2.速率范围：0.01-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h。 5.具有手动快进、自动快进两种快进方式可选。 6.支持配置药物库,可存储至少2000种药物。 7.防护等级≥IP34。 8.界面风格可设置多种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物。 9.内置锂电池，以5ml/h速度注射，可实现工作时间最长不少于10h。 10.可联网同品牌输注中央监护系统，实现输注泵、监护仪、呼吸机信息同屏查看。 11.具备三类医疗器械注册证，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。 12.电池工作时间≥6小时@5ml/h 13.注射精度:≤±2%。 | 3年 | 国产
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或代理商，若为代理商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：