## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修服务市场调研表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或删除，不涉及的设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充； （二）电子版发送至指定邮箱（文件命名：商家（生产厂家）名称+参与项目名称）。
序号 | 项目名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 设备故障现象 | 维修内容 （包括但不限于以下内容） | 待修设备数量 （台、件、套） | 服务要求 | 供应商全称 | 维修 耗时 （小时） | 维修方式 （原厂维修、授权维修、第三方维修） | 驻成都工程师人数 | 该设备维修工程师人数 | 近三年来同类设备维修三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 与其他同类商家或本院现有维修服务商的比较优势 | 与本院合作项目介绍（包括但不限于合作时间、金额等） | 维修服务调研报价 | 联系电话及邮箱 | 增值服务 | 备注
1 | 3.0T磁共振成像系统维修服务项目 | MAGNETOM Vida | 西门子 | 冷却系统闪灯报警，检查发现梯度滤波器过热报错，滤波器电源模块无直流输出，空气开关跳闸 | 更换1件射频直流电源模块 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂合格配件，并作旧件回收。3、质保期不低于6个月。
2 | 清洗消毒器维修服务项目 | WD390-40 | 倍力曼 | 消毒舱升温时间过长 | 更换1件疏水器 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂全新合格配件。3、质保期不低于3个月。
3 | 全自动酶免分析系统 | ADC ELISA300 | 艾德康 | 仪器故障无法正常工作 | 更换压力传感器、单元板各1件 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂全新合格配件。3、质保期不低于3个月。
4 | 全自动血沉仪 | TESTl | 阿利发 | 穿刺针故障 | 更换穿刺针、蠕动管各1件 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为全新合格配件。3、质保期不低于3个月。
5 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 博科 | 柜门下降不受控制 | 更换1件电机 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂全新合格配件。3、质保期不低于3个月。
6 | 生物安全柜 | HR30-A2 | 海尔 | 过滤器异常 | 更换1件过滤器 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂全新合格配件。3、质保期不低于3个月。
7 | 低频脉冲电治疗 | WLGY-801 | 伟力 | 主板损坏 | 维修主板 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂全新合格配件。3、质保期不低于3个月。
8 | 监护仪 | T8 | 迈瑞 | 外壳损坏、屏幕失灵 | 更换外壳、屏幕各1件 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂全新合格配件。3、质保期不低于3个月。
9 | 内镜用送水装置 | JSFP-E1 | 金山 | 无法送水 | 更换1套泵头 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂全新合格配件。3、质保期不低于3个月。
10 | 移动式C形臂X射线机 | KD-C7100 | 康达 | 设备配套主机无法开机 | 系统升级 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、质保期不低于3个月。
11 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ7 | 飞利浦 | 高频探头L12-5使用时，图像两侧出现暗道，仅中央区域可显示图像，致图像正常显示区域明显变窄 | 更换声头组件、电缆线各1套 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为全新合格配件。3、质保期不低于12个月。
12 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Philips Affiniti 30 | 飞利浦 | 图像显示屏出现明暗条纹 | 更换1件图像显示屏 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂合格配件。3、质保期不低于6个月。
13 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Philips Affiniti 30 | 飞利浦 | 高频探头L12-5使用时，图像两侧出现暗道，仅中央区域可显示图像，致图像正常显示区域明显变窄 | 更换声头组件、电缆线各1套 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为全新合格配件。3、质保期不低于12个月。
14 | 彩色多普勒超声诊断仪 | LOGIQ E20 | GE | 设备频繁自动重启 | 更换2件硬盘及重装、调试系统 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为全新合格配件。3、质保期不低于12个月。
15 | 彩色多普勒超声诊断仪 | LOGIQ E20 | GE | C1-6VN-D腹部探头图像出现大量干扰波，探头表面匹配层两侧出现裂隙 | 更换声头组件、电缆线各1套 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为全新合格配件。3、质保期不低于12个月。
16 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Aixplorer V | 声科 | SL10-2探头尾套、多根电缆线断裂 | 更换1件探头尾套及维修电缆线 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为全新合格配件。3、质保期不低于12个月。
17 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Aixplorer V | 声科 | 冻结键失灵 | 更换1件按键面板 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为全新合格配件。3、质保期不低于12个月。
18 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ5 | 飞利浦 | L12-5探头使用时，图像一侧出现较宽暗道导致图像显示区域变窄 | 更换1件声头组件 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为全新合格配件。3、质保期不低于12个月。
19 | 宫腔镜系统 | SWD-CQJ-1 | 索德 | 冷光源不亮 | 维修光源主机主板及重写程序 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂全新合格配件。3、质保期不低于3个月。
20 | 低温保存箱 | DW-40L525 | 澳柯玛 | 冰箱温度无法调整 | 更换1件控制主板 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂全新合格配件。3、质保期不低于3个月。
21 | 电动病床 | P7500 | Hill-Rom | 升降时电机出现异常噪音 | 更换1件变频风机组件 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂全新合格配件。3、质保期不低于3个月。
22 | 免散瞳眼底相机 | APS-AER | 康华瑞明 | 1.闪光灯故障2.频繁死机3.左、右眼无法识别4.拍照后无法正常显示图像 | 更换1件主控板、1件眼位识别器 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂全新合格配件。3、质保期不低于3个月。
23 | 电子支气管镜 | BF-1TQ170 149 | 奥林巴斯 | 无法显示图像 | 更换CCD组件、导光头、锥形套、插入管、光束等 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂全新合格配件。3、质保期不低于6个月。
24 | 移动式数字摄影X线系统（移动DR） | MUX-200D | 岛津 | 设备电池严重老化，无法正常充电 | 更换3套设备电池 | 3 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂全新合格配件。3、质保期不低于3个月。
25 | ICG清除率检查仪维修服务项目 | 型号A | 日本新生 | 检测数据不能上传 | 更换1件ICG传感器 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为全新原厂合格配件，并作旧件回收。3、质保期不低于12个月。
26 | CRRT床旁血液净化机维修服务项目 | Prismaflex | 金宝 | 设备无法开机 | 更换1件电源 | 1 | 1、修复设备故障，使其正常运行，满足正常诊疗需求。2、更换配件须为原厂合格配件，并作旧件回收。 3、质保期不低于6个月。