附件

| - 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 包号 | - 项目名称 | - 设备名称 | - 设备状况/故障原因 | - 维修内容 | - 预算单价（元） | - 数量 | - 预算总价（元） |
| - 1 | - 纤支镜室VIO300S+APC2高频电外科系统（呼吸工作系统）维修 | - 纤支镜室VIO300S+APC2高频电外科系统（呼吸工作系统） - 设备编号（ZCKP02017010020002） | 1、启动氩气刀主机后无法输出； 2、氩气电极损坏。 | - 更换氩气电极 | 15,000 | - 1 | 15,000 |
| - 2 | - 胃镜室开立HD-500高清电子胃肠镜系统维修 | - 胃镜室开立HD-500高清电子胃肠镜系统 - 设备编号（zckp02018120020007） | 1、镜体多次出现自动冻结现象； 2、物镜表面胶脱落；透镜进水；弯曲橡皮脱胶，表面有白胶；主软管表面有白胶；梯形标牌遗失；下罩壳破裂；logo标牌缺失；ODU头脏污；角度不足，打角度主软管抽动；冻结按钮失灵；镜体内部进水严重 | 插入部更换 | 70,400 | 1 | 84,780 |
|  |  |  |  | 操作驱动组维修组件 | 4,620 | 1 |  |
|  |  |  |  | 左盖板维修组件 | 1,540 | 1 |  |
|  |  |  |  | 下罩壳更换 | 520 | 1 |  |
|  |  |  |  | ODU公头接口板更换 | 100 | 1 |  |
|  |  |  |  | 连接器（公头）维修组件 | 2,200 | 1 |  |
|  |  |  |  | 预加重小板更换 | 4,400 | 1 |  |
|  |  |  |  | - 技术/检测费 | 1,000 | 1 |  |
| - 合计金额： |  |  |  |  |  |  | - 99，780 |