附件

| - 成都市公共卫生临床医疗中心血透室纯水机维保项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 包号 | - 项目名称 | - 设备名称 | - 维保服务内容 | - 耗材更换清单及其余配件、试剂清单 | - 数量 | - 预算总价（万元） |
| - 1 | - 血透室纯水机维保服务 | 设备型号：DWA | - 1.每45天上门对随机进行消毒、更换滤芯，并检测压力、流量、电导等参数。 - 2.每年对石英砂、活性炭、阳树脂、反渗透膜进行更换。 - 3.产水量达到1200L/H,纯水电导＜10us/cm,预处理总氯检＜0.1ppm,软水硬度检测＜17ppm,纯水温度＜30° ,透析用水内毒素检测＜0.25EU/ml,透析用水细菌培养＜100CFU/ml,管路和主机消毒（消毒液残余量）＜0.1ml/L,化学污染物含量检测符合（yy0572-2015）质控要求。 - 4.故障处理响应时间不超过30分钟，上门不超过2小时。特殊情况在提前与临床科室沟通后不超过12小时。 - 5.每年至少进行一次水质检测，由国家认可的第三方机构检测 - 6.提供水处理系统的各类耗材，消毒用品及各类管子、阀门、接头等配件。 | - 耗材更换清单： - 1.石英砂8-20目 200kg - 2.活性炭碘值1100 100kg - 3.阳树脂 C100E 200L - 4.反渗透膜元件LCLE-4040 3支 - 5.熔喷滤芯 25*5u - 配件、试剂清单： - 1.水硬度试纸 - 2.水余氯试纸 - 3.过氧乙酸消毒液 - 4.过氧乙酸试纸 - 5.透析机消毒用5%次氯酸 | 1 | 5万元 |
| - 合计金额： |  |  |  |  |  | - 5万元 |